# Краткая инструкция SDM4055A-SC Multimeter Controller

## Версия для EXE-файла

## Системные требования

- Windows 10 или выше

- USB-порт для подключения мультиметра

- Установленный драйвер NI-VISA (обязательно!)

## Установка драйвера NI-VISA

- Скачайте NI-VISA с сайта National Instruments: https://www.ni.com/ru/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html

- Установите драйвер, запустив скачанный установщик

- Подключите мультиметр SDM4055A к компьютеру по USB

- Проверьте, что устройство определяется в системе:

  - Откройте “Диспетчер устройств”

  - Найдите раздел “NI-VISA” или “USB Test and Measurement Devices”

## Запуск программы

- Запустите файл SDM4055A_Controller.exe

- Программа автоматически определит подключённый мультиметр

## Интерфейс программы

### Основные элементы

#### Панель подключения устройства

- Выпадающий список устройств — отображает доступные устройства:

  - SDM4055A Multimeter — реальный мультиметр (при подключении по USB)

  - SIMULATOR - Virtual SDM4055A-SC — симулятор для тестирования без оборудования

- Кнопки подключения:

  - CONNECT — подключиться к выбранному устройству

  - DISCONNECT — отключиться от текущего устройства

  - REFRESH — обновить список доступных устройств

#### Каналы измерения

- 16 каналов измерения (CH1-CH16):

  - Каналы 1-12: напряжение, сопротивление, ёмкость

  - Каналы 13-16: ток (макс. 2А)

#### Кнопки управления

- Конфигурация и отчёты:

  - LOAD CONFIG — загрузить файл конфигурации каналов

  - SELECT REPORT FILE — открыть существующий файл отчёта CSV

  - NEW REPORT FILE — создать новый файл отчёта CSV

  - XLSX — создать файл Excel на основе открытого CSV с форматированием

- Сканирование:

  - Single Scan — однократное измерение

- Дополнительные кнопки:

  - ☯ (инь-янь) — переключение темы оформления (светлая/тёмная)

  - i (на синем фоне) — открытие окна логов программы

### Состояния каналов

- Цветной канал — настроен (есть в конфигурационном файле)

- Серый канал — не настроен (нет в конфигурационном файле)

Важно: Только настроенные каналы включаются в отчёты!

## Конфигурационный файл

### Формат CSV-файла

channel,Name,measurement_type,range,lower_threshold,upper_threshold
1,+3.3VD,VOLT:DC,AUTO,0,5
2,+5/0VA,VOLT:DC,200 mV,0,0.2
3,Test Point 3,VOLT:AC,AUTO,0,120
4,,RES,AUTO,0,1000

### Поля конфигурации

| Поле | Описание | Обязательно |
| --- | --- | --- |
| channel | Номер канала (1-16) | Да |
| Name | Кастомное имя канала | Нет |
| measurement_type | Тип измерения | Да |
| range | Диапазон (AUTO или значение) | Да |
| lower_threshold | Нижний порог | Нет |
| upper_threshold | Верхний порог | Нет |

### Типы измерений

Для каналов 1-12: - VOLT:DC — постоянное напряжение - VOLT:AC — переменное напряжение - RES — сопротивление (2-проводное) - FRES — сопротивление (4-проводное) - CAP — ёмкость - FREQ — частота - DIOD — диод - CONT — прозвонка - TEMP:RTD — температура RTD - TEMP:THER — термопара

Для каналов 13-16: - CURR:DC — постоянный ток - CURR:AC — переменный ток

### Диапазоны измерений

Напряжение (VOLT:DC, VOLT:AC): - 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, AUTO

Сопротивление (RES, FRES): - 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 10 MOhm, 100 MOhm, AUTO

Ёмкость (CAP): - 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 uF, 20 uF, 10000 uF, AUTO

Ток (CURR:DC, CURR:AC) — только 2 A!

### Пороги

- Пороги используются для визуальной индикации

- Зелёный цвет — значение в пределах порогов

- Красный цвет — значение вне порогов

- Оставьте пустым, если не нужны

## Создание конфигурации

### Вариант 1: Создать вручную

- Откройте Блокнот

- Скопируйте пример конфигурации

- Сохраните как .csv файл с кодировкой UTF-8

### Вариант 2: Использовать пример

- Откройте папку examples в каталоге программы

- Скопируйте файл Boreas_2v1.csv

- Измените под свои нужды

## Рабочий процесс

### 1. Подготовка

- Подключите мультиметр к компьютеру по USB

- Запустите программу

- Убедитесь, что устройство подключено (статус “Connected”)

### 2. Настройка каналов

- Подготовьте CSV-файл с конфигурацией

- Нажмите кнопку LOAD CONFIG

- Выберите ваш CSV-файл конфигурации

- Настроенные каналы станут цветными, остальные — серыми

### 3. Работа с файлом отчёта

Создание нового файла отчёта: 1. Нажмите кнопку NEW REPORT FILE 2. Выберите папку и введите имя файла (например, report_2026-02-03.csv) 3. Файл будет создан с заголовками для настроенных каналов

Открытие существующего файла: 1. Нажмите кнопку SELECT REPORT FILE 2. Выберите существующий CSV-файл 3. Файл будет открыт для добавления новых измерений

### 4. Проведение измерений

Однократное измерение: 1. Введите серийный номер изделия (QR) 2. Нажмите Single Scan 3. Значения обновятся один раз и сохранятся в открытый CSV-файл

### 5. Создание Excel-отчёта

- Откройте или создайте CSV-файл отчёта

- Убедитесь, что загружен файл конфигурации (для порогов)

- Нажмите кнопку XLSX

- Выберите путь для сохранения Excel-файла

- Файл будет создан с условным форматированием по порогам из конфигурации

## Просмотр логов

Для просмотра подробной информации о работе программы:

- Нажмите кнопку Logs в главном окне

- Откроется окно с логами

- Можно фильтровать по уровню (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR)

- Кнопка Clear Logs очищает логи

## Горячие клавиши

Для быстрого управления программой доступны следующие горячие клавиши:

- Enter — запуск однократного сканирования (Single Scan)

  - Работает только при подключённом устройстве

  - Аналог нажатия кнопки Single Scan

- Escape — очистка поля серийного номера и установка фокуса

  - Очищает содержимое поля ввода серийного номера

  - Устанавливает фокус курсора в это поле

  - Удобно для быстрого ввода нового серийного номера

## Решение проблем

### Устройство не определяется

- Проверьте, что установлен NI-VISA

- Перезагрузите компьютер после установки драйвера

- Попробуйте другой USB-кабель

- Проверьте Диспетчер устройств

### Ошибка при загрузке конфигурации

- Проверьте формат CSV-файла

- Убедитесь, что кодировка UTF-8

- Проверьте правильность типов измерений и диапазонов

- Смотрите подробную ошибку в окне логов

### Нет данных при сканировании

- Убедитесь, что мультиметр подключён

- Проверьте, что загружена конфигурация каналов

- Проверьте подключение измерительных проводов

### Excel не открывается

- Убедитесь, что установлен Microsoft Excel

- Проверьте, что файл не открыт в другой программе

## Дополнительная информация

- Поддерживается только USB-подключение

- Максимальное количество каналов: 16

- Формат отчётов: CSV и Excel (.xlsx)

- Автоматическое условное форматирование в Excel по порогам из конфигурации

Версия программы: 1.7.4rc
Дата: 03.02.2026